力学测试仪和流量测试仪    询价采购公告

询价采购编号：

询价人：苏州大学卫生与环境技术研究所

地址：苏州市工业园区仁爱路199号304号楼 

邮编：215123    传真：0512-65884925

联系人：金雯琰  电话：0512-65884925

电子邮箱：14FY21@suda.edu.cn
技术联系人：李老师    电话：18913147085
采购设备名称、数量

	编号
	仪器名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注
	预算

	1
	强度测试台
	/
	1
	套
	手动上下调节带刻度平台+底座+夹具若干等
	20000.0元

	2
	流量测试台
	/
	1
	套
	静水测试装置+平台+夹具等
	20000.0元


主要技术性能指标和配置要求

	技术特点：
严格按照标准YY0325-2002和T/CSBME002-2017要求设计，测试结果准确且可较准。
标准YY0325-2002附录A、B和C的装备实现一体化设计成强度测试台；标准YY0325-2002附录E和标准T/CSBME002-2017的装备实现一体化设计成流量测试台。
所有测试平台需用德国进口滑台以减少对环境污染。
2、技术参数：    
强度测试台
手动上下调节带刻度平台+底座+夹具若干等。

测试台需同时满足YY0325-2002附录A测定导尿管强度的试验方法、测定排泄锥形接口装配分离力的试验方法以及测定球囊可靠性的试验方法的要求。试验人员仅需要根据测试方法的不同更换夹具。
流量测试台
静水测试装置+平台+夹具等。

测试台需同时满足YY0325-2002附录E流量试验方法和标准T/CSBME002-2017医用非血管内导管弯曲性能试验方法的要求。其中弯曲性能试验方法需要同时考虑短时弯曲和长时弯曲的夹具。试验人员仅需要根据测试方法的不同更换夹具。
3、此测试台需要通过的验证方案：

    该测试台完成后，在首次使用试验设备前，应对每个试验方法下的测试台和夹具进行验证。验证的具体方法将由苏州大学卫生与环境技术研究所的试验人员严格按照标准YY0325-2002和EN 13868:2002进行验证。
    特别说明：验证方案通过后方可说明该测试设备合格，该测试设备才可以验收合格。另外，该测试设备涉及的所有专利权归苏州大学卫生与环境技术研究所所有。


报名截止时间：

有兴趣并符合资格条件的供应商，请务必认真阅读《苏州大学网上询价采购仪器设备报价须知》，在接受其所有条款要求的基础上按要求进行报价。
