X-γ剂量率测量仪    询价采购公告

询价采购编号：

询价人：苏州大学卫生与环境技术研究所

地址：苏州市工业园区仁爱路199号304号楼 

邮编：215123    传真：0512-65884925

联系人：金老师  电话：0512-65884925

电子邮箱：14FY21@suda.edu.cn
技术联系人：黄老师    电话：15501690430
采购设备名称、数量以及主要技术指标等要求

1、设备名称
	编号
	仪器名称
	用途
	单位
	数量

	1
	X-γ剂量率测量仪
	用于天然放射源、人工放射性核素、医用X射线诊断和治疗设备、工业和辐照加速器等辐射剂量检测
	1
	套


主要技术指标

探测器类型：含重金属的塑料闪烁体； 

*连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h ~10 Sv/h ；
*短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h~10 Sv/h ；
*最小脉冲时间(短时辐射)：≤50ns ；
*能量范围 ：0.015~10MeV ；
对Cs-137灵敏度：100 cps/μSv·h-1 ；
操作温度范围 ：-30 ~ +50℃ ；
剂量和剂量率测量误差：±15% ；
校准误差 ±5% ；
相对湿度(+ 35°C) ≤95%；
防护等级 IP54 ；
内置电池供电（可适配充电）。
3、售后服务
1、仪器质保期：1年，质保期后维修人工费优惠。

2、维修响应时间：仪器产生故障，接到维修请求后，24小时内做出应答，72小时内到达现场解决问题。
报名截止时间：

有兴趣并符合资格条件的供应商，请务必认真阅读《苏州大学网上询价采购仪器设备报价须知》，在接受其所有条款要求的基础上按要求进行报价。
