# 苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司

# 实验仪器采购需求、预算征集公告

**一、征集说明**

因发展需要，苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司将采购系列实验设备和仪器。现进行采购前预算征集，欢迎有意愿的供应商按照本征集公告要求，向我司推荐技术参数相当或优于的设备及预算。

**二、设备清单**

见附件。

**三、征集方案要求**

1. 与征集公告中的参考实验设备、仪器一致的，填报单价、总价。
2. 提供的实验设备、仪器技术参数，比参考设备的技术参数相当或优于的，提供完整的项目方案，包括但不限于产品技术参数、预算单价和总价，售后服务的内容、形式、质保期，作为采购人重要参考依据。

3.设备或仪器的报价，应包含设备的制造、运输、安装、维保、税费等。

**四、征集时间安排**

1. 信息公告时间：2022年6月28日—2022年7月4日
2. 方案征集提交时间：2022年7月4日17：00止（北京时间）
3. **联系方式**
4. 预算征集联系人：
5. 袁工，18962262697，邮箱：yuanhailang88@suda.edu.cn；
6. [张工，0512-65880698；邮箱：zhangmochu@sudatest.com；](mailto:陈老师，894264085@qq.com；)
7. 监督：杜工，0512-65882617；邮箱：dushengwei@sudatest.com。

**附件 仪器需求及预算征集**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 关键参数或关键配置 | **参考/推荐型号**  **（非指定）** | 数量  （台/套） | 单价  （万元） | **小计**  **（万元）** |
| **1** | 冷冻离心机 | 主机最大相对离心力（转速）：≥ 20900 × g；水平转头最高转速：≥3900rpm；  水平转头最高离心力：≥3200×g；50mL离心管单次最大离心数量：≥16根；15mL离心管单次最大离心数量：≥36根；96孔酶标板单次最大离心数量：≥16块。 | Thermo Sorvall ST4FR Plus、Eppendorf 5810R、Beckman J-15R | 1 |  |  |
| **2** | 内镜清洗工作站（硬镜） | 主要配置应为亚克力+不锈钢304或更高；清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计或其他类似效果设计；清洗槽规格尺寸要求，可根据方案图调整；提供的供水设备产水电导率：≤15μs/cm，触控PLC控制，产水量≥300L/h。 | 新华Center、金尼克JK-1500D、迈尔NQG-2000 | 1 |  |  |
| **3** | 高效全自动清洗消毒器 | 舱体不锈钢镜面板或更高配置；装载量为10个标准器械托盘480\*250\*50（五层清洗架）或更多；清洗温度40℃，消毒温度70℃～93℃可调，干燥温度：70～120℃可调，或更优；10年/15000次循环或更高使用年限/频次。 | 新华320L、千樱300L、江汉320L | 1 |  |  |
| **4** | 脉动真空灭菌器 | 内壳采用316L不锈钢或更优材质，夹套、门板、门档条采用304不锈钢或更优材质；主体设计寿命10年/20000次灭菌循环或更高使用年限/频次；提供的供水设备产水电导率：≤15μs/cm，触控PLC控制，产水量≥300L/h。 | 新华350L、千樱380L、江汉400L | 1 |  |  |
| **备注：**（1）表中“推荐型号”并非我司采购的指定品牌、型号，欢迎广大供应商推荐技术参数相当或更优的其他品牌、型号仪器；  （2）本表仅为预算报价表；我司将根据各供应商的方案、报价，另行采购流程。 | | | | | | |